## Slide 1: Разработка модуля сопряжения панорамного измерителя и ПК для оцифровки аналоговых данных
19.06.2024
Студент – Романов А.Э.
Руководитель – Крутских В.В.

## Slide 2: Содержание:
Цель: модернизация панорамного измерителя Р2-65.
Задачи:
Провести анализ существующих прототипов
Разработать модуль оцифровки
Разработать программное обеспечение для работы с модулем
Провести анализ работы разработанного устройства

## Slide 3: Анализ прототипов
Таблица 1 – Прототипы анализаторов цепей |  |  |  | 
Название | Agilent | Rohde & Schwarz | Планар | Измеритель КСВН
Модель | N5222A | ZNB-40 | С1420 | Я2Р-65
Тип АЦ | Векторный | Векторный | Векторный | Скалярный
Частотный диапазон | 30 Гц – 26.5 ГГц | 100 кГц – 40 ГГц | 100 кГц – 20 ГГц | 25.86 – 37.5 ГГц
Динамический диапазон, дБ | 127 | 140 | 145 | 35
Подключение к ПК | Есть | Есть | Есть | –
ПО | PNA-L | R&S ZNB FW | S4VNA | –
Стоимость, р | 17 486 475 | 20 900 000 | 8 253 000 | 250 000

## Slide 4: Структурная схема устройства
Сигналы, проходящие внутри системы:
Сигнал Х – сигнал развертки ГКЧ
Сигнал Y – сигнал КСВН измерителя
Сигнал L – сигнал метки развертки ГКЧ
Сигнал М – управляющий разверткой сигнал МК
Напряжения сигналов:
Рисунок 1. Обобщенная структурная схема
Рисунок 2. Итоговая структурная схема

## Slide 5: Алгоритм работы МК
Рисунок 3. Алгоритм работы МК

## Slide 6: Алгоритм работы МК
Таблица 2. – Список зарегистрированных команд МК |  |  | 
Входное воздействие | Код команды | Операция | Аргументы
01, 0, 5 | 01 | Установка пределов измерений | 0, 5 (В)
02 | 02 | Измерение сигнала по каналам Х и Y | 
03 | 03 | Измерение сигнала по каналам X и L | 
04, 5 | 04 | Установка напряжения по каналу M | 5 (В)
Таблица 2. – Список зарегистрированных команд МК |  |  | 
Входное воздействие | Код команды | Операция | Аргументы
01, 0, 5 | 01 | Установка пределов измерений | 0, 5 (В)
02 | 02 | Измерение сигнала по каналам Х и Y | 
03 | 03 | Измерение сигнала по каналам X и L | 
04, 5 | 04 | Установка напряжения по каналу M | 5 (В)
Формулы используемые в алгоритме:
Где:
наибольшее напряжение (5 В)
разрядность ЦАП (АЦП)

## Slide 7: Схемотехническое решение
Расчет коэффициента усиления:
Расчет коэффициента деления:
Рисунок 5. Делитель напряжения
Рисунок 4. Схема усиления

## Slide 8: Создание кабеля
Рисунок 6. Внешний вид кабеля
Рисунок 7. Схема кабеля

## Slide 9: Принципиальная электрическая схема
Рисунок 8. Принципиальная электрическая схема устройства

## Slide 10: Разводка печатной платы
Рисунок 9. Верхний слой
Рисунок 10. Нижний слой

## Slide 11: Сборочный чертеж устройства
Рисунок 11. Чертеж сборки готового устройства

## Slide 12: Интерфейс программного обеспечения
Рисунок 12. Интерфейс главной страницы
Рисунок 13. Интерфейс страницы настроек
Формулы преобразования:

## Slide 13: Прототип устройства
Рисунок 14. Внешний вид прототипа

## Slide 14: Проведение эксперимента
Используемые команды:
Рисунок 15. Установка экспериментальных параметров
03 | Измерение сигнала метки
04 | Установка напряжения развертки
Калибровка (снятие меток):
Параметры эксперимента:

## Slide 15: Демонстрация работы устройства
Рисунок 16. Результаты эксперимента

## Slide 16: Демонстрация работы устройства
Рисунок 17. Результаты эксперимента в ПО

## Slide 17: Спасибо за внимание!